iDia

Назначение:

Диагностические полоски iDia предназначены для определения  уровня глюкозы (сахара) в цельной капиллярной крови взятой из кончика пальца или других альтернативных частей тела (AST=Alternative Site Testing) у людей с страдающих сахарным диабетом.

Данные диагностические полоски могут быть использованы только с прибором IME-DC модель iDia.

Перед началом использования

- Полностью прочитайте данную инструкцию.

- Если у вас возникли вопросы или вы нуждаетесь в помощи, обращайтесь к официальному представителю в Вашей стране.

Общее

Диагностические полоски iDia обеспечивают легкое и точное определение уровня глюкозы в цельной капиллярной крови. При соприкосновении капли крови с краем реакционной зоны происходит всасывание крови в реакционную зону с отображением результата анализа на дисплее. Диагностические полоски iDia предназначены для количественного определения уровня глюкозы в диапазоне 10-600 мг/дл (0,6-33,3 ммоль/л).

Реагенты

35,6% глюкозодегидрогеназа - флавинадениндинуклеотид

41,0% ферроцианида калия

23,4% не реакционно-способные ингредиенты

Меры предосторожности

- Диагностические полоски iDia предназначены для самодиагностики.

- Диагностические полоски iDia предназначены для диагностики in vitro

- Использованная полоска, ланцет и спиртовая салфетка могут быть инфекционноопасны, если пользователь болеет контагиозными инфекционными заболеваниями. Крайне важно утилизировать использованные материалы как инфекционно и биологически опасные отходы.

- Потенциальная биологическая опасность: врачи или люди, использующие данный прибор для проведения анализа у нескольких пациентов, должны осознавать, что любые предметы, контактировавшие с кровью, даже после обработки, могут быть источниками распространения трансмиссивных вирусных инфекций.

- Если результаты анализа не соответствуют Вашему самочувствию и при проведении анализа вы соблюдали все инструкции, немедленно свяжитесь с Вашим лечащим врачом.

- Не делайте никаких значительных изменений в Вашем плане лечения диабета и не игнорируйте симптомы без консультации Вашего лечащего врача.

Хранение и обращение

- Не используйте полоски после истечения срока годности.

- Не используйте полоски, если они отсырели или испортились.

- Не используйте полоски повторно.

- Храните полоски в закрытом флаконе при температуре окружающего воздуха 4-32°С и относительной влажности менее 85%  вне зоны досягаемости прямого солнечного света.

- Не подвергайте полоски заморозке.

- Проводите анализ при температуре окружающего воздуха 10-40°С и относительной влажности менее 85%

- Срок годности полосок: 18 месяцев от даты изготовления.

- Сразу же после извлечения полоски, следует немедленно закрыть флакон.

Взятие образца крови и подготовка к проведению анализа

Диагностические полоски iDia предназначены для определения уровня глюкозы в цельной капиллярной крови. Для получения правильных результатов необходимо в точности соблюдать выполнение всех процедур.

- Вымойте руки в теплой воде с мылом и дайте коже пальцев высохнуть. Если вы использовали салфетку, смоченную спиртом, также дайте коже просохнуть.

- Для прокола кожи пальцев используйте ланцет-авторучку.

- Осторожно помассируйте палец после прокола для получения необходимой капли крови. Не сдавливайте при этом палец.

- Анализ должен быть проведен сразу же после получения образца крови.

Важно: поскольку имеется небольшое различие в содержании кислорода в капиллярах различных частей тела, то для постоянного мониторирования уровня глюкозы в крови, мы рекомендуем использовать капиллярную кровь, взятую из кончика пальца. При необходимости использования пробы крови полученной из альтернативных мест – предворительно проконсультируйтесь с Вашим лечащем врачом!

Проведение анализа

За подробной информацией обращайтесь к разделу «Определение уровня сахара в крови стр. 34 - 36» инструкции прибора. Реакционная зона полоски должна быть полностью заполнена пробой.

Контроль

Рекомендовано проводить контрольное тестирование при следующих ситуациях:

- Когда результаты теста не соответствуют Вашему самочувствию.

- Если Вы уронили или повредили прибор.

- Если Вы хотите убедиться в достоверности полученных результатов.

- В обучающих и тренеровочных целях.

Для проведения контрольного тестирования Вам потребуется контрольный раствор IME-DC iDia , также необходимо будет прочитать соответствующий раздел инструкции прибора (стр. 25 – 28). Для проведения контрольного тестирования необходимо использовать только контрольные растворы IME-DC iDia. Использование других контрольных растворов может привести к ложным результатам.

Результаты, полученные при контрольном тестировании необходимо сравнить с контрольным диапазоном, напечатанном на флаконе с полосками.

Результаты, попадающие в контрольный диапазон, свидетельствуют о правильном функционировании прибора и полосок. Если результаты не попадают в контрольный диапазон, то следует повторить контрольное тестирование. Если и при повторном тестировании результаты не попадают в контрольный диапазон - не используйте данные полоски! Обратитесь в службу сервиса регионального представителя.

Результаты.

Возможные причины значительных отклонений в результатах определений:

- Определение проводилось на разных каплях крови.

- Проверяемая кровь была выдавлена из пальца интенсивным нажатием и содержит большое количество тканевой жидкости.

- Срок хранения полоски истек.

- Полоски хранились при неправильной температуре (4°C - 32°C).

- Промежуток времени между отдельными определениями был слишком большим (в течение 30 минут уровень сахара крови может измениться существенным образом).

- Дезинфицирующее средство, используемое для предварительной дезинфекции, испарилось не полностью.

- Слишком высокая гематокритная величина может привести к занижению уровня.

- Слишком низкая гематокритная величина может привести к завышению уровня.

- Крайнее обезвоживание организма может привести к искажению уровня.

- Не следует определять уровень сахара крови тяжелобольных пациентов посредством традиционных приборов.

- Прием болеутоляющих средств с высокой концентрацией  парацетамола или ацетилсалициловой кислоты, прием понижающих кровяное давление ингибиторов АПФ или регулярный прием больших доз витамина C могут исказить результаты определений.

Внимание:

Если результаты анализа вызывают у Вас вопросы или они некорректны, если результаты теста менее чем 2,8 ммоль/л или более чем 16,7 ммоль/л, то перед какими либо изменениями в Вашей антидиабетической программе проконсультируйтесь у Вашего лечащего врача.

Cпецификация и параметры диагностических полосок

| ► Размер полоски: | 30 мм х 6 мм |
| --- | --- |
| ► Материал полоски: | РЕТ ( полиэтилентерафтолат ) |
| ► Принцип: | Электрохимический биосенсор. |
| ► Метод: | GDH-FAD глюкозодегидрогеназный с применением флавин-аденин динуклеотида |
| ► Калибровка: | Плазма |
| ► Тип пробы: | Свежая капиллярная кровь. |
| ► Проба крови: | 0,7 мкл |
| ► Время определения: | 7 секунд |
| ► Диапазон определений: | 0,6 - 33,3 ммоль/л ; 10 - 600 мг/дл |
| ► Гематокрит: | 20% - 70% |
| ► Точность: | 99 %, выпадений в области А ( EGA тест ) |
| ► Условия проведения анализа: | +10°C ~ +40°C |
| ► Условия хранения / Транспортировка: | +4°C ~ +32°C, < 85% влажности. |
| ► Срок годности: | 18 месяцев от даты изготовления. |
| ► Упаковка: | 50 штук в закрытом флаконе. |

Номер партии

Не использовать повторно

Для диагностики in vitro

Беречь от воздействия прямого солнечного света

Каталожный номер

Беречь от сырости

Cм. инструкцию по использованию

Диапазон температур хранения

Использовать до

Внимание прочитайте сопроводительную

информацию

Знак соответствия директиве EC 98/79 медицинских изделий для диагностики in vitro